## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
CP00205-2025 Contratación mixta del “Suministro, instalación, puesta en marcha y servicio de mantenimiento de 3 Sistemas de Valoración Funcional y Biomecánica” para los hospitales de ASEPEYO, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 151.
Características Técnicas
D. /Dña. ………......................................... con DNI nº.........................., en nombre (propio o de la empresa que representa)................................................., con CIF/NIF.............. y domicilio fiscal en................................, calle/plaza.................................................... Nº ........., enterado del anuncio publicado en el (PLACSP) de fecha ......................... y de las condiciones, requisitos y obligaciones sobre protección y condiciones de trabajo que se exigen para la Contratación mixta del “Suministro, instalación, puesta en marcha y servicio de mantenimiento de 3 Sistemas de Valoración Funcional y Biomecánica” para los hospitales de ASEPEYO, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 151. comprometiéndose a su ejecución con estricta sujeción a los Pliegos de Cláusulas Administrativas y de Prescripciones Técnicas que han de regir la adjudicación y ejecución del mismo, en las siguientes condiciones:
A cumplimentar por el licitador
ÍNDICE | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS EN EL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS (Requisitos mínimos) | CUMPLE SÍ/NO | OBSERVACIONES DEL LICITADOR/REFERENCIA DOCUMENTO (Indicar Pág., apartado, etc.)
1. | HARDWARE PARA VALORACIÓN BIOMECÁNICA
2026-01-01 | Sistema de registro de fuerzas basado en plataformas dinamométricas
Se requiere un sistema capaz de efectuar el registro y análisis de las fuerzas, momentos y del centro de presión que el sujeto ejerce sobre el suelo en el transcurso de cualquier actividad humana (deambulación, saltos, giros, bipedestación, carrera, etc.).
El equipo deberá garantizar la compatibilidad e integración con las aplicaciones software destinadas a la valoración del equilibrio, la marcha, valoración funcional de la rodilla incluyendo valoración de la estabilidad monopodal, la subida y bajada de escaleras y la valoración funcional del raquis lumbar incluyendo carga de pesos.
De forma específica, para las pruebas de marcha, rodilla y lumbar, sus datos se integrarán con la información del sistema de fotogrametría.
El sistema debe cumplir los requerimientos del fabricante de los software y hardware con los que se debe integrar.
Compuesto por dos plataformas independientes.
Basado en plataformas montadas, calibradas en origen y de fácil anclaje al suelo sin necesidad de ajustes entre mediciones.
Contar con una sensibilidad cruzada despreciable.
Tener una frecuencia de muestreo configurable hasta 1000 Hz.
Disponer de dos canales de entrada digital para medida de velocidad mediante fotocélulas.
Exactitud y repetibilidad en medida de velocidad igual o mejor/inferior a 0.05 m/s
Permitir iniciar la medición mediante teclado, por inicio de carga o por señal digital externa.
Cumplimiento de normas europeas de seguridad y compatibilidad electromagnética. Cálculo de parámetros automático para los registros específicos de marcha, estabilometría bipodal y monopodal, subida y bajada de escaleras y salto.
2026-02-01 | Sistema de fotogrametría para el registro cinemático
El equipo permitirá la captura de los movimientos humanos, llevando a cabo un análisis cinemático de estos de manera automatizada y en tiempo real.
El sistema debe ser compatible e integrable con los softwares diseñados para la valoración funcional de la marcha, rodilla, hombro, codo, raquis cervical y raquis lumbar.
Asimismo, en los análisis de marcha, rodilla y lumbar, se integrará con la información de las plataformas dinamométricas empleadas en estos estudios.
El sistema debe satisfacer todas las especificaciones y requerimientos del fabricante de los softwares y hardware con los que se debe integrar.
Basado en un mínimo de 8 cámaras de fotogrametría.
Registrar el movimiento 3D de marcadores reflectantes.
Ofrecer los resultados tras la realización del gesto y de forma automática.
Resolución de cámara: 1280x1024 píxeles.
Frecuencia a máxima resolución: 30-240 FPS (fotogramas por segundo). Shutter Global.
Sincronización Ethernet.
Procesado de imagen: Integrado en cámara.
Iluminación Infrarroja (IR) en el entorno de los 850nm
Conexión: Ethernet (GigE).
Alimentación: Ethernet (PoE).
Marcadores reflectantes esféricos de diferentes diámetros (aproximadamente de 10 mm, 16 mm y 25 mm)
2026-03-01 | Sistema de registro de la fuerza de la mano
Se precisa un dinamómetro isométrico de carácter portátil, diseñado para el registro de la fuerza aplicada durante gestos de empuñamiento, pinza lateral y pinza distal.
Este dispositivo garantizará su compatibilidad, e integración con las aplicaciones de software diseñadas para la valoración de mano y codo.
En el caso de la prueba de codo, se integrará con la información del sistema de fotogrametría.
El sistema debe cumplir los requisitos de los fabricantes del software y hardware con los que se debe integrar.
El sensor debe ser un transductor extensométrico sin deformación apreciable. Permite mantener la posición, realizando un esfuerzo isométrico.
Rango de medida de 100 Kg en agarre; 50 Kg en pinzas lateral y distal.
Rango de calibración: 50 Kg en agarre; 30 Kg en pinzas lateral y distal.
Resolución: 0.1 Kg.
Incertidumbre expandida: 0.5 Kg.
Contar con una respuesta dinámica del sensor (ancho de banda): 0 Hz a 1 kHz. Realizar medidas en modo continuo.
Ser portátil e inalámbrico.
Contar con una carcasa rígida que no ofrezca feedback visual al sujeto sobre la fuerza ejercida.
2026-04-01 | Sistema de electromiografía de superficie
Se requiere un sistema de electromiografía de superficie (sEMG) destinado al registro de la actividad muscular, debiendo contar con un mínimo de 8 canales.
El equipo deberá ser plenamente integrable y compatible con el software diseñado para la valoración de la marcha.
Durante dicha prueba, el sistema de sEMG se integrará con la información proveniente del sistema de fotogrametría y de la plataforma dinamométrica.
Este sistema debe cumplir los requerimientos del fabricantes de los softwares y hardware con los que se debe integrar.
Tasa de sondeo: Hasta 4000 Hz aprox.
Resolución de prueba interna: 24 bits aprox.
Impedancia de entrada: > 100 MΩ.
Resolución de entrada (0 a 5000 uV): 0,3 uV.
Resolución de entrada (5000 a 24000 uV): 1,1 uV.
Filtros de paso alto mediante software seleccionable a (5/10/20 Hz): Sí.
Filtros de paso alto mediante software seleccionable a (500/1000/1500 Hz): Sí. Prueba de impedancia de electrodos mediante sensores integrados: Sí.
Memoria interna de registro de datos: 8 horas aprox.
Frecuencia de captura del acelerómetro: Hasta 500 Hz aprox. Tasa de prueba IMU: hasta 400 Hz aprox.
2. | SOFTWARE PARA VALORACIÓN BIOMECÁNICA
2026-01-02 | Aplicación software para la valoración funcional de la columna cervical
La finalidad de esta aplicación es la evaluación funcional de la columna cervical, basándose en los datos capturados por el sistema de fotogrametría.
El software deberá integrar un método de clasificación estadística que permita diferenciar entre sujetos normales y patológicos, así como entre sujetos colaboradores y no colaboradores durante la valoración.
Protocolo: Prueba de análisis de límites para el registro de la movilidad máxima. Prueba funcional para el análisis de movimientos combinados que reproducen gestos habituales de la vida diaria.
Ofrecer resultados automáticos.
Modelo Biomecánico: Disponer de un modelo biomecánico que incluya un máximo de 7 marcadores.
Base de datos: Población española de sujetos sanos, con patología y simuladores segmentada en función de la edad y el sexo.
Resultado global: Resumen de la prueba basado en índices de normalidad y de colaboración.
Datos y resultados parciales: Datos sobre límites máximos angulares, ángulos acoplados, repetibilidad, armonía del movimiento y coherencia interpruebas.
Informes: Informe automático y personalizado en formato .docx y .pdf. Evolutivos y comparativos.
Elementos incluidos: Casco de diámetro regulable e instrumentado (4 marcadores) y dos marcadores con imanes para adosar al casco para la calibración.
Elementos incluidos: Silla de paciente con fijación de tronco.
Elementos incluidos: Juego de marcadores reflectantes sueltos de 25,4 mm.
Elementos incluidos: Espejo regulable en altura para obtener la postura neutra de referencia.
Elementos incluidos: Juego de 3 paneles gráficos para la prueba funcional de movimientos combinados.
2026-02-02 | Aplicación software para la valoración funcional del hombro
Evaluación empleando el sistema de fotogrametría.
Incorpore un método de clasificación estadístico para discriminar entre sujetos normales/patológicos, y colaboradores/no colaboradores.
Protocolo: Pruebas de elevación cíclica con distintos pesos, rotación interna-externa y addución-abducción con distintos pesos, y pruebas auxiliares.
Modelo Biomecánico: Máximo de 7 marcadores.
Base de datos: Población española sanos/patológicos/simuladores segmentada por edad y sexo.
Resultados e Informes: Índices de normalidad/colaboración, datos sobre rangos, velocidades, aceleraciones, repetibilidad. Informes evolutivos y comparativos en .docx y .pdf.
Elementos incluidos: Mesa plegable eléctrica.
Elementos incluidos: Mazas de 0,25 kg y 1.0 kg.
Elementos incluidos: Estructura fijadora de codo y una estructura con 3 marcadores fijos para adherir a la estructura fijadora del codo en extensión.
Elementos incluidos: Marcadores de 15,9 mm.
Elementos incluidos: Inclinómetro digital.
2026-03-02 | Aplicación software para la valoración funcional del codo
Utilizará los datos obtenidos por el sistema de fotogrametría y el dinamómetro isométrico inalámbrico. Método estadístico de clasificación incluido.
Protocolo: Pruebas de movilidad con carga (neutra/prono), pronosupinación, gesto de alcance, fuerza isométrica, empuñamiento y fatiga.
Modelo Biomecánico: Máximo de 10 marcadores.
Base de datos y Resultados: Base española (sanos/patológicos/simuladores). Datos de cinemática, fuerza, repetibilidad y armonía. Informes en .docx y .pdf.
Elementos incluidos: 2 pesas (0kg y 2kg) con cinchas de seguridad.
Elementos incluidos: Estructura para brazo.
Elementos incluidos: Juego de marcadores.
Elementos incluidos: Almohadilla de gomaespuma.
Elementos incluidos: Mango accesorio para incorporar a la mesa.
Elementos incluidos: Espejo de referencia.
2026-04-02 | Aplicación software para la valoración funcional de la columna lumbar
Se alimentará de los datos del sistema de fotogrametría 3D y de las plataformas de fuerzas.
Protocolo: Levantarse de una silla y coger y levantar una carga frontal.
Modelo Biomecánico: Máximo de 12 marcadores.
Datos e Informes: Parámetros temporales, cinéticos (fuerzas) y cinemáticos, e índices de normalidad/colaboración. Informes evolutivos y comparativos en .docx y .pdf.
Elementos incluidos: Mesa auxiliar.
Elementos incluidos: Taburete regulable.
Elementos incluidos: 3 cajas de pesos.
Elementos incluidos: Juego de 7 marcadores independientes y 2 estructuras (cervical y pierna).
2026-05-02 | Aplicación software para la valoración funcional de la rodilla
Análisis basado en fotogrametría 3D y plataformas de fuerzas.
Protocolo: Estabilidad monopodal, subir/bajar escaleras y estabilidad rotacional.
Modelo Biomecánico: Máximo de 16 marcadores.
Resultados: Morfología de fuerzas, ángulos, momentos, simetría e índices de normalidad/regularidad. Informes evolutivos en .docx y .pdf.
Elementos incluidos: 3 escalones de 20 cms.
Elementos incluidos: Arnés de seguridad.
Elementos incluidos: Marcadores de 15,9 mm.
Elementos incluidos: Cojín de gomaespuma (5cm) y el uso de dos plataformas dinamométricas en paralelo.
2026-06-02 | Aplicación software para la valoración de la marcha
Utilizará datos combinados de plataforma de fuerzas, fotogrametría y electromiografía de superficie.
Protocolo: Deambulación sin ayudas técnicas.
Modelo Biomecánico: Máximo de 10 marcadores.
Base de datos: Población española (sanos y patología) segmentada por edad, sexo, presencia de calzado y velocidad.
Resultados: Magnitud/morfología de fuerzas, diferencias de apoyo, ángulos, señales EMG, repetibilidad. Informes evolutivos y comparativos en .docx y .pdf.
Posibilidad de descartar uso de fotogrametría/EMG si no se requiere.
2026-07-02 | Aplicación software para la valoración del equilibrio
Diseñada para la valoración y rehabilitación, usando la plataforma dinamométrica.
Protocolo: Pruebas Romberg (ojos abiertos/cerrados, superficie estable/inestable), límites de estabilidad, control rítmico y direccional.
Resultados: Contribución visual, somatosensorial y vestibular, y movimiento del centro de presiones. Informes evolutivos y comparativos en .docx y .pdf.
Módulo de rehabilitación: Programas de ejercicios personalizados y mejora de límites con feedback visual.
Elementos incluidos: Monitor de altura regulable.
Elementos incluidos: Tallímetro.
Elementos incluidos: Arnés de seguridad.
Elementos incluidos: Colchonetas de espuma.
Elementos incluidos: Una plataforma dinamométrica.
2026-08-02 | Aplicación software para la valoración funcional de la mano
Datos obtenidos del dinamómetro isométrico.
Protocolo: Empuñamiento, empuñamiento rápido, pinza distal, pinza lateral y fatiga.
Base de datos: Segmentada por edad, sexo y mano dominante.
Resultados: Pérdida de fuerza vs contralateral y cumplimiento de requisitos de repetibilidad de la Asociación Médica Americana. Informes evolutivos en .docx y .pdf.
3. | OTRAS APLICACIONES INFORMÁTICAS Y GESTIÓN
2026-01-03 | Aplicación software de gestor de pacientes
Proveer un acceso único para la utilización de todas las aplicaciones.
Centralizar la gestión de pacientes y sesiones, registrando información clave y almacenando imágenes/documentos.
Visualización de indicadores (KPIs) y cumplimiento de la normativa de Protección de Datos (LOPD-GDD y RGPD).
2026-02-03 | Equipamiento informático
PC de sobremesa con las características mínimas (o equivalentes):
Placa base Asus H410M-C/CSM o equivalente.
MicroProcesador Intel Core i5-10400 o equivalente.
Memoria DDR4 16 Gb Kingston o equivalente.
Disco estado sólido Samsung Evo 980 Series 250 Gb PCIe 3.0 NVMe 1.4 o equivalente.
Tarjeta gráfica Asus Geforce GTX 1650 4Gb DDR6 HDMI DVI DP PCI Express x16 o equivalente.
Sistema operativo Microsoft Windows 10 Pro 64 bits.