## Sillones CMA
CPXXX/2025 Contratación para el “Suministro de quince (15) sillones de CMA para los hospitales de ASEPEYO”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 151.
Características Técnicas Lote 1 Sillones CMA
D. /Dña. ………......................................... con DNI nº.........................., en nombre (propio o de la empresa que representa)................................................., con CIF/NIF.............. y domicilio fiscal en................................, calle/plaza.................................................... Nº ........., enterado del anuncio publicado en el (PLACSP) de fecha ......................... y de las condiciones, requisitos y obligaciones sobre protección y condiciones de trabajo que se exigen para la Contratación para el “Suministro de quince (15) sillones de CMA para los hospitales de ASEPEYO”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 151, comprometiéndose a su ejecución con estricta sujeción a los Pliegos de Cláusulas Administrativas y de Prescripciones Técnicas que han de regir la adjudicación y ejecución del mismo, en las siguientes condiciones:
| Sillón Cirugía Mayor Ambulatoria |  | Cumple |  | PÁGINA DE LA OFERTA DONDE SE JUSTIFICA EL CUMPLIMIENTO
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES | Valor mínimo | Sí | No
Características de obligado cumplimiento: el incumplimiento de alguna de estas características puede ser motivo de exclusión
Características Generales y Estructura
| Capacidad de carga: | 190 Kg
Estructura fabricada en acero con un revestimiento protector de epoxi o equivalentes.
Colchón de alta densidad, con un diseño ancho para acomodar a pacientes de diversas complexiones.
Debe incluir una superficie protectora en la zona del reposapiés
Equipado con barreras de seguridad laterales, escamoteables para facilitar la transferencia segura del paciente.
Dimensiones y Movilidad
| Ajuste de altura mediante sistema eléctrico, con un rango mínimo de: | 25 cm
El sillón debe contar con cuatro ruedas, todas con sistema de frenado individual
Debe incluir al menos una rueda con función direccional para mejorar la maniobrabilidad.
Debe disponer de un sistema de frenado centralizado con rueda direccional accionable mediante pedales bilaterales.
Debe disponer de una quinta rueda para una maniobrabilidad superior.
Asa de empuje integrada en la estructura, con diseño ergonómico para adaptarse a diferentes usuarios.
Funcionalidades Eléctricas y de Control
Posibilidad de funcionamiento con batería integrada recargable y red.
Se requiere un mando a distancia de uso intuitivo, accesible tanto para el personal como para el paciente. El mando debe permitir la programación de al menos tres posiciones memorizadas
Funciones Clínicas y de Seguridad
El sillón debe permitir una inclinación de Trendelenburg de al menos 12°.
Se requiere un sistema de desenganche manual del respaldo que permita colocar al paciente en posición de emergencia de forma inmediata.
Soporte de Cabeza Ajustable
Debe tener una barra porta sueros
Debe disponer de una posición de seguridad preprogramada.
| El diseño estándar debe incluir un reposapiés con una inclinación mínima de: . Este debe ser un reposapiés con regulación eléctrica. | 30º