## Instrucciones
INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR EL ANEXO
Las especificaciones técnicas indicadas en el presente Anexo son de obligado cumplimiento. Las empresas licitadoras cuyos equipos ofertados no cumplan con todos los requisitos técnicos obligatorios quedarán excluidas de la presente licitación.
Las empresas licitadores deberan rellenar las casillas de color amarillo.
En la columna de "Valor numérico o Caracteristica técnica" se deberá indicar el valor numérico de la especificacion tecnica correspondiente o la caracteristica técnica del equipo ofertado en referencia a la especificacion tecnica requerida.
En la columna "Índice documental", se debe indicar la ubicación exacta en la documentación aportada (documento, apartado, página, etc.) donde se encuentran las características técnicas correspondientes, así como, si se requiere, el servicio técnico y las condiciones de mantenimiento.

## ANEXO A - 3T
CP00143/2025
Contratación mixta del “Suministro, obras y servicio de mantenimiento de resonancias magnéticas para los hospitales de Coslada y Sant Cugat” de ASEPEYO, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 151.
ANEXO A - Especificaciones técnicas de la Resonancia Magnética 3T.
Cumple
Item | ESPECIFICACIONES TECNICAS | SÍ | NO | Indicar Valor numérico ó Caracteristica técnica | Índice documental
1.1. Características Técnicas
Imán:
A1 | Tipo superconductor con intensidad del campo de, al menos, 3 TESLAS
A2 | El diámetro mínimo disponible para el paciente será de, al menos, 70 cm (medido en la parte central más estrecha del túnel)
A3 | Sistema de criógenos con tecnología sin evaporización de Helio, el consumo de He será nulo en condiciones operativas de funcionamiento normal (0 litros/hora). La cantidad de helio de circuito cerrado será la mínima posible.
A4 | Se debe incluir maniquí/es para el control de calidad del equipo y el software correspondiente
A5 | Posibilidad de corte del campo en caso de emergencia
A6 | Homogeneidad garantizada del campo magnético en 50 cm DSV: mínimo 5 ppm o inferior
A7 | Homogeneidad garantizada del campo magnético en 40 cm DSV: mínimo 2 ppm o inferior
A8 | Homogeneidad garantizada del campo magnético en 30 cm DSV: mínimo 0,5 ppm o inferior
A9 | Homogeneidad garantizada del campo magnético en 20 cm DSV: mínimo 0,1 ppm o inferior
A10 | Homogeneidad garantizada del campo magnético en 10 cm DSV: mínimo 0,05 ppm o inferior
Sistema de radiofrecuencia (RF):
A11 | Potencia del sistema de transmisión (único o doble ) ≥ 30 kW
Plataforma de Recepción de RF:
A12 | Número de canales conectables al equipo ≥ 64
A13 | Digitalización de la señal de recepción (adquisición) en antena o en gantry.
A14 | Incluirá sistema de protección de la radiofrecuencia. Especificar grado de atenuación.
A15 | Sistema de corrección de heterogeneidades en bobinas de superficie.
A16 | Rango dinámico de cada canal en el receptor ≥ 157 dB
A17 | Número de canales independientes con capacidad de uso simultáneo en el mismo FOV, misma posición de mesa y mismo escaneo ≥ 50 canales
Antenas:
A18 | El sistema tiene que permitir la combinación simultánea de tres (3) o más bobinas.
A19 | Antena de la mesa de exploración (columna) de ≥ 32 canales.
A20 | Se incluirán antenas y combinaciones de antenas de superficie multicanal, para poder cubrir y adquirir cualquier área anatómica con antenas de superficie simultaneamente. Se incluirán, como mínimo, antenas dedicadas de: — Cabeza Cuello / Neurovascular, mínimo de 19 canales. — Dos bobina anterior para exploraciones de Toráx / Abdomen / Periférico (body), mínimo de 16 canales con cobertura en la dirección izq/dcha ≥ 56 cm y sup/inf ≥ 54 cm con una o dos unidades. — Pie/tobillo, mínimo de 16 canales — Muñeca/mano/dedos, mínimo de 6 canales — Rodilla, mínimo de 16 canales NOTA: Si se disponen de antenas dedicadas formato rigido deberá incluirse este tipo de antenas. En el supuesto de no disponer de 1 o 2 antenas dedicadas, se sustituiran por 1 antena flexible o manta. En el supuesto de no disponer de 3, 4 o 5 antenas dedicadas, se sustituiran por 2 antenas flexibles o manta.
A21 | Antenas adicionales tipo flexibles o tipo manta multipropósito (x 2 unidades) , mínimo de 16 canales
A22 | Se incluirá una antena para ATM (Articulación temporomandibular), dedicada, flexible o tipo manta
A23 | Posibilidad de realización de estudios de cuerpo completo ≥ 180 cm
A24 | Se incluirán todos los componentes necesarios para la utilización de las bobinas del tipo "Phased Array".
A25 | Se incluirán accesorios para la correcta inmovilización del paciente y antena.
Sistema de gradiente:
A26 | Fuerza máxima real por eje (mT/m): ≥ 44 mT/m (no siendo válidos valores comparables o equivalentes en función de parámetros de TR y TE)
A27 | Velocidad máxima real por eje (T/m/s): ≥ 200 T/M/s
A28 | Grosor mínimo de corte en 2D: ≤ 0,5 mm
A29 | Grosor mínimo de corte en 3D: ≤ 0,1 mm
A30 | FOV mínimo de ≤ 1 cm en todos los ejes.
A31 | FOV máximo de ≥ 50 cm en todos los ejes.
A32 | Sistema de Gradientes con apantallamiento activo
A33 | Dispondrá de sistemas avanzados de reducción de ruido. Especificar los tipos de exploraciones en los que es aplicable
Mesa de exploración:
A34 | Mesa de soporte del paciente motorizada con control de movimiento vertical y horizontal con altura variable.
A35 | Altura minima de la mesa ≤ 70 cm.
A36 | Peso que soporta la mesa en estático y dinámico: ≥ 220 kg
A37 | Rango de adquisición mínimo de 180 cm
A38 | Mesa o tablero desanclable para transportar al paciente fuera de la sala de examen.
A39 | Precisión de posicionamiento +/- 1 mm o mejor
Sistema de paciente:
A40 | Sistema de localizador láser
A41 | Se incluirá sistema de sincronismo mediante ECG, pulso periférico y onda respiratoria tanto en la consola de adquisición como en la sala de exploración
A42 | Incluirá cascos compatibles que permitan una comunicación paciente/operador durante el estudio con sistema de música integrado para el paciente
A43 | Alarma de pánico
A44 | Se debe incluir el juego completo de cojines para el posicionamiento confortable y seguro del paciente y correas de seguridad así como accesorios para la colocación de altura.
A45 | Se debe incluir dos carros y/o armarios para las bobinas
A46 | Dispositivo de seguridad en caso de bajada de campo
A47 | El sistema deberá permitir la preparación del paciente sin necesidad de reposicionamiento o de cambios de bobinas durante el estudio
A48 | Sistema de comunicación bidireccional con el paciente.
A49 | Sistema de comunicación óptica con el paciente: Cámara de vídeo para la vigilancia del paciente durante la exploración, con monitor instalado al lado de la consola del operador
Secuencia:
A50 | Deberá disponer como mínimo de las secuencias spin eco, spin eco rápidas, inversión recuperación, eco de gradiente, eco de gradiente rápidas, imagen eco planar y secuencias ultrarrápidas.
Consola del operador:
A51 | Consola de última generación
A52 | Monitor de la consola de adquisición de ≥ 23”, con una resolución como mínimo de 1900x1200 píxeles
A53 | Número de imágenes en matriz de 256 x 256 reconstruidas por segundo (matriz de 256 x 256 y FOV completo). Mínimo 60.000 FFT/segundo
A54 | Lenguaje de la interfaz de usuario configurable en castellano
A55 | El equipo deberá trabajar al menos con estándar de comunicación DICOM 3.0
A56 | Conexión remota para visualizar y tener control de la consola (Administración remota). ESPECIFICAR
A57 | Se debe incluir SAI
A58 | Servidor que se conecte con, al menos, 4 puertos. Convertidor DICOM por modalidad (TAC, ecografía, resonancia magnética, etc..)
Estación de trabajo:
A59 | Suministro de 4 monitores de diagnóstico en color de 3 megapixels para el post-procesado de imagen por cada equipo de como mínimo 24 pulgadas (≥ 24"). Especificar características.
A60 | Suministro de 2 ordenadores tipo torre con las siguientes caracteristicas mínimas (se deben incluir todos los elementos necesarios para poder utilizar el equipo en conjunto con los monitores): - Procesador de 4 núcleos y 8 hilos de procesamiento - 32 GB de RAM - 1 TB de capacidad - Tarjeta gráfica dedicada de gama profesional - Sistema operativo: Windows 10 Pro 64 bits
1.2. Adquisición de imagen
Adquisición de imagen:
A61 | Matrices de adquisición en 2D y 3D de 64 x 64 hasta 1024 x 1024.
A62 | Incorporan modos de adquisición en 2D, 3D y multicorte.
A63 | Modos de adquisición en 3D con resolución subtrópica.
A64 | Incluirá técnicas de adquisición en paralelo para imágenes en 2D y 3D. Indicar: -Factor máximo de aceleración de 2x, al menos. -Compatibilidad con las diferentes bobinas incluidas en la oferta. -Compatibilidad con las secuencias incluidas en la oferta.
A65 | Presentará técnicas de supresión de grasa. Indicar métodos y compatibilidad con las secuencias incluidas.
A66 | Técnicas de reducción de artefactos: compensación de flujo, compensación del movimiento y desplazamiento químico. Métodos para la eliminación de artefactos de movimientos respiratorios. Sistema vector ECG y pulso periférico. Sistema de detección de onda respiratoria. Sistema de corrección de artefactos metálicos en 3 planos simultáneamente.
A67 | Adquisición sincronizada con los movimientos respiratorios (gatting respiratorio para hacer estudios de tórax y abdomen), preferiblemente sistema de monitorización de procesos fisiológicos con corrección de la secuencia en curso, "eco-navigator".
Paquetes clínicos:
A68 | a) Estudios cerebral y columna: —Secuencias 3D FLAIR, Doble IR con resolución isotrópica —Secuencias de difusión EPI —Secuencias para estudios de tractografía (DTI) y neurografía. —Secuencias de perfusión cerebral —Secuencias para estudios de perfusión con y sin contraste
A69 | b) Estudios vasculares (Arterial y venosa): —Angiografía sin contraste: Secuencias 2D y 3D mediante T.O.F. (Time-of-Flight) y Contraste de Fase para la visualización de distintas anatomías. —Angiografía con contraste: Adquisición vascular 4D en tiempo real con sincronización del bolo de contraste y movimiento/avance automático de la mesa. —Análisis de flujo: Cuantificación de flujo vascular en 2D, 3D y 4D con secuencias de contraste de fase
A70 | c) Secuencias especiales para musculoesquelético: —Métodos de supresión grasa, especificar —Secuencias para cálculo T2 maping para cartílago —Secuencias 2D y paquetes para articulaciones, columna vertebral, etc. —Secuencias de alta resolución 2D y 3D isotrópicas. —Secuencias avanzadas de reducción de artefactos metálicos. —Secuencias de difusión. —Se requiere una secuencia con trayectoria de adquisición radial o equivalente, para todas las anatomías —Secuencias DIXON. —Secuencias de corrección/supresión de movimiento para todas las anatomías. —Supresión en plano y dirección de corte de artefactos de prótesis (osteosintesis) para todas las anatomías. —Especificar que secuencias esta disponible 3D. ESPECIFICAR.
A71 | d) Estudios sistema nervioso central y periferico: —Secuencias para análisis de la morfología. ESPECIFICAR. —Secuencias para estudios de neurografía. —Secuencias de localización y protocolos para cabeza, cuello y columna. —Secuencias de difusión con mapas ADC y valores de B calculados. —Secuencias de perfusión cerebral. —Secuencias EPI para el análisis de difusión. —Secuencias UTE o similares para estudios T1 3D estructurales de cráneo con muy bajo nivel de ruido, esta función debe ser aplicable a otras zonas anatómicas. —Secuencias con doble inversión-recuperación para la supresión selectiva simultánea, por ejemplo, de LCR y sustancia blanca. —Secuencias de columna completa en pasos múltiples con movimiento automático de la mesa y sistemas de concatenación de los estudios automáticos. —Scout para la alineación automática de los cortes mediante referencias anatómicas. —Secuencias de susceptibilidad magnética. —Secuencias DIXON.
A72 | e) Estudios de cuerpo completo: —Adquisición de imágenes de difusión en cuerpo. Indicar bobinas con las que es compatible. —Adquisición en un solo barrido. —Secuencias para cuerpo completo. —Secuencias 3D Turbo/Fast SE con resolución isotrópica para pelvis —Secuencias dinámicas en 3D —Secuencias SSh EPI y Turbo/Fast SE difusión en cuerpo —Secuencias DIXON 3D Eco de gradientes para la supresión grasa —Secuencias de cuantificación de la fracción grasa y T2* —Secuencias DIXON Turbo SE/Fast ES para la supresión grasa
A73 | f) Estudio abdomen/pelvis/próstata: —Secuencias de colangiografía, hígado, urografía y pelvis. —Programas de análisis dinámico con curvas de captación de contraste. —Secuencias de difusión. —Secuencias para perfusión T1 y postprocesado. —Secuencias 3D con potenciación T1 y T2. —Secuencias DIXON. —Secuencias 3D eco de gradiente balanceada en apnea y respiración libre. —Secuencias eco de gradiente multifase con alta resolución temporal.
A74 | g) Técnicas de aceleración: —Técnicas de adquisición en paralelo. —Técnicas de reconstrucción iterativas Deep Learning basadas en IA, eliminando ruido de la imagen, aumentando la RSR y la resolución, sin incrementar el tiempo de adquisición o disminuyendolo. —Métodos de aceleración basados en reconstrucción iterativa (COMPRESSED SENSING). Se indicarán las secuencias 2D/3D compatibles en las diferentes áreas clínicas.
1.3. Comunicaciones y postprocesamiento
A75 | Permitirá la presentación en pantalla de múltiples ventanas, así como la visualización simultánea de varios estudios.
A76 | Permitirá la selección de series individuales y/o imágenes.
A77 | Permitirá la selección y análisis de regiones de interés (ROI), pudiendo realizar la copia y el movimiento de la misma.
A79 | Se pondrá a disposición del Hospital un sistema de postprocesamiento avanzado cliente-servidor que permitirá el postprocesamiento y análisis con un mínimo de 4 licencias concurrentes de cada una de las siguientes aplicaciones. Además, el sistema deberá permitir que puedan trabajar 4 usuarios de manera simultánea con cada una de las mencionadas aplicaciones clínicas: —Visor multimodalidad —Difusión, perfusión Neuro, perfusión T1, permeabilidad —Sustracción, Volume Rendering, Endo 3D —Tractografía —Análisis avanzado de vasos —Flujo cuantitativo 2D/3D/4D —Análisis cuantitativo de cartílago —Herramientas de trabajo con volumenes: SR, MPR, etc. Especificar características. —Herramientas de trabajo para imágenes angiográficas: MIP, etc. Especificar características. —Herramientas de trabajo para estudios dinámicos. Especificar características. —Imagen cine. Especificar características. Especificar claramente que procesos de postprocesado pueden ser automáticamente programados en la consola de control para que los productos derivados estén disponibles en la estación de trabajo.
1.4. Inteligencia Artificial
A80 | Reconstrucción y Adquisición Asistida por Inteligencia Artificial : El equipo ofertado deberá incluir, de forma nativa e integrada, un motor de reconstrucción de imágenes basado en Inteligencia Artificial (IA) del tipo Deep Learning. Dicha tecnología deberá ofertarse para todas las secuencias de adquisición 2D y 3D requeridas en este pliego para las cuales el licitador la tenga desarrollada y disponible comercialmente, abarcando todas las áreas clínicas solicitadas. Su función deberá ser la de mejorar la calidad de imagen y/o reducir significativamente los tiempos de adquisición. El licitador deberá adjuntar una lista detallada de las secuencias solicitadas que cuentan con esta funcionalidad.
A81 | Postprocesado Avanzado: El sistema de postprocesado avanzado cliente-servidor ofertado, con las licencias concurrentes solicitadas, deberá integrar herramientas y algoritmos avanzados en sus aplicaciones desarrollados por el licitante. Esta funcionalidad deberá estar orientada a la automatización, la mejora de la eficiencia en tareas de postprocesado y la optimización de los flujos de trabajo. El licitante deberá aportar un documento detallando qué aplicaciones clínicas de postprocesado de las solicitadas incorporan estas funcionalidades avanzadas (por ejemplo, mediante Inteligencia Artificial u otras tecnologías) y una descripción técnica de las mismas.
En ...................................., a ....... de ..........de 20….
PRESIDENCIA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN
ASEPEYO

## ANEXO B - 1,5 T
CP00143/2025
Contratación mixta del “Suministro, obras y servicio de mantenimiento de resonancias magnéticas para los hospitales de Coslada y Sant Cugat” de ASEPEYO, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 151.
ANEXO B - Especificaciones técnicas de la Resonancia Magnética 1,5T.
Cumple
Item | ESPECIFICACIONES TECNICAS | SÍ | NO | Indicar Valor numérico ó Caracteristica técnica | Índice documental
1.1. Características Técnicas
Imán:
B1 | Tipo superconductor con intensidad del campo de, al menos, 1,5 TESLAS
B2 | El diámetro mínimo disponible para el paciente será de, al menos, 70 cm (medido en la parte central más estrecha del túnel)
B3 | Sistema de criógenos con tecnología sin evaporización de Helio, el consumo de He será nulo en condiciones operativas de funcionamiento normal (0 litros/hora). La cantidad de helio de circuito cerrado será la mínima posible.
B4 | Indicar peso del imán con criógenos incluidos. Peso máximo <=5,500 kg
B5 | Se debe incluir maniquí/es para el control de calidad del equipo y el software correspondiente
B6 | Posibilidad de corte del campo en caso de emergencia
B7 | Homogeneidad garantizada del campo magnético en 50 cm DSV: mínimo 6 ppm o inferior
B8 | Homogeneidad garantizada del campo magnético en 40 cm DSV: mínimo 1,4 ppm o inferior
B9 | Homogeneidad garantizada del campo magnético en 30 cm DSV: mínimo 0,5 ppm o inferior
B10 | Homogeneidad garantizada del campo magnético en 20 cm DSV: mínimo 0,2 ppm o inferior
B11 | Homogeneidad garantizada del campo magnético en 10 cm DSV: mínimo 0,05 ppm o inferior
Sistema de radiofrecuencia (RF):
B12 | Potencia del sistema de transmisión ≥ 15 kW
Plataforma de Recepción de RF:
B13 | Número de canales conectables al equipo: mínimo 64
B14 | Digitalización de la señal de recepción (adquisición) en antena o en gantry.
B15 | Incluirá sistema de protección de la radiofrcuencia. Especificar grado de atenuación.
B16 | Sistema de corrección de heterogeneidades en bobinas de superficie.
B17 | Rango dinámico de cada canal en el receptor ≥ 157 dB
B18 | Número de canales independientes con capacidad de uso simultáneo en el mismo FOV, misma posición de mesa y mismo escaneo ≥32 canales
Antenas:
B19 | El sistema tiene que permitir la combinación simultánea de tres (3) o más bobinas.
B20 | Antena de la mesa de exploración (columna) de ≥ 32 canales.
B21 | Se incluirán antenas y combinaciones de antenas de superficie multicanal, para poder cubrir y adquirir cualquier área anatómica con antenas de superficie simultaneamente: — Cabeza Cuello / Neurovascular, mínimo de 19 canales. — Dos bobina anterior para exploraciones de Toráx / Abdomen / Periférico (body), mínimo de 16 canales con cobertura en la dirección izq/dcha ≥ 56 cm y sup/inf ≥ 54 cm con una o dos unidades. — Pie/tobillo, mínimo de 8 canales — Muñeca/mano/dedos, mínimo de 6 canales — Rodilla, mínimo de 8 canales NOTA: Si se disponen de antenas dedicadas formato rigido deberá incluirse este tipo de antenas. En el supuesto de no disponer de 1 o 2 antenas dedicadas, se sustituiran por 1 antena flexible o manta. En el supuesto de no disponer de 3, 4 o 5 antenas dedicadas, se sustituiran por 2 antenas flexibles o manta.
B22 | Antenas adicionales tipo flexibles o tipo manta multipropósito (x 2 unidades) , mínimo de 16 canales
B23 | Se incluirá una antena para ATM (Articulación temporomandibular), dedicada, flexible o tipo manta
B24 | Posibilidad de realización de estudios de cuerpo completo ≥ 180 cm
B25 | Se incluirán todos los componentes necesarios para la utilización de las bobinas del tipo "Phased Array".
B26 | Se incluirán accesorios para la correcta inmovilización del paciente y antena.
Sistema de gradiente:
B27 | Fuerza máxima real por eje (mT/m): ≥ 44 mT/m (no siendo válidos valores comparables o equivalentes en función de parámetros de TR y TE)
B28 | Velocidad máxima real por eje (T/m/s): ≥ 200 T/M/s
B29 | Grosor mínimo de corte en 2D: ≤ 0,5 mm
B30 | Grosor mínimo de corte en 3D: ≤ 0,1 mm
B31 | FOV mínimo de ≤ 1 cm en todos los ejes.
B32 | FOV máximo de ≥ 50 cm en todos los ejes.
B33 | Sistema de Gradientes con apantallamiento activo
B34 | Dispondrá de sistemas avanzados de reducción de ruido. Especificar los tipos de exploraciones en los que es aplicable
Mesa de exploración:
B35 | Mesa de sopote del paciente motorizada con control de movimiento vertical y hoizontal con altura variable.
B36 | Altura minima de la mesa ≤ 70 cm.
B37 | Peso que soporta la mesa en estático y dinámico: ≥ 220 kg
B38 | Rango de adquisición mínimo de 180 cm
B39 | Mesa o tablero desanclable para transportar al paciente fuera de la sala de examen.
B40 | Precisión de posicionamiento +/- 1 mm o mejor
Sistema de paciente:
B41 | Sistema de localizador láser
B42 | Se incluirá sistema de sincronismo mediante ECG, pulso periférico y onda respiratoria tanto en la consola de adquisición como en la sala de exploración
B43 | Incluirá cascos compatibles que permitan una comunicación paciente/operador durante el estudio con sistema de música integrado para el paciente
B44 | Alarma de pánico
B45 | Se debe incluir el juego completo de cojines para el posicionamiento confortable y seguro del paciente y correas de seguridad así como accesorios para la colocación de altura.
B46 | Se debe incluir dos carros y/o armarios para las bobinas
B47 | Dispositivo de seguridad en caso de bajada de campo
B48 | El sistema deberá permitir la preparación del paciente sin necesidad de reposicionamiento o de cambios e bobinas durante el estudio
B49 | Sistema de comunicación bidireccional con el paciente.
B50 | Sistema de comunicación óptica con el paciente: Cámara de vídeo para la vigilancia del paciente durante la exploración, con monitor instalado al lado de la consola del operador
Secuencia:
B51 | Deberá disponer como mínimo de las secuencias spin eco, spin eco rápidas, inversión recuperación, eco de gradiente, eco de gradiente rápidas, imagen eco planar y secuencias ultrarrápidas.
Consola del operador:
B52 | Consola de última generación
B53 | Monitor de la consola de adquisición de ≥ 23”, con una resolución como mínimo de 1900x1200 píxeles
B54 | Número de imágenes en matriz de 256 x 256 reconstruidas por segundo (matriz de 256 x 256 y FOV completo). Mínimo 50.000 FFT/segundo
B55 | Lenguaje de la interfaz de usuario configurable en castellano
B56 | El equipo deberá trabajar al menos con estándar de comunicación DICOM 3.0
B57 | Conexión remota para visualizar y tener control de la consola (Administración remota). ESPECIFICAR
B58 | Se debe incluir SAI
B59 | Servidor que se conecte con, al menos, 4 puertos. Convertidor DICOM por modalidad (TAC, ecografía, resonancia magnética, etc..)
Estación de trabajo (por cada equipo):
B60 | Suministro de 4 monitores de diagnóstico en color de 3 megapixels para el post-procesado de imagen por cada equipo de como mínimo 24 pulgadas (≥ 24"). Especificar características.
B61 | Suministro de 2 ordenadores tipo torre con las siguientes caracteristicas mínimas (se deben incluir todos los elementos necesarios para poder utilizar el equipo en conjunto con los monitores): - Procesador de 4 núcleos y 8 hilos de procesamiento - 32 GB de RAM - 1 TB de capacidad - Tarjeta gráfica dedicada de gama profesional - Sistema operativo: Windows 10 Pro 64 bits
Inyectores de contraste:
B62 | Suministro de un inyector de contraste con comunicación por wifi o por cable.
1.2. Adquisición de imagen
Adquisición de imagen:
B63 | Matrices de adquisición en 2D y 3D de 64 x 64 hasta 1024 x 1024.
B64 | Incorporan modos de adquisición en 2D, 3D y multicorte.
B65 | Modos de adquisición en 3D con resolución subtrópica.
B66 | Incluirá técnicas de adquisición en paralelo para imágenes en 2D y 3D. Indicar: -Compatibilidad con las diferentes bobinas incluidas en la oferta. -Compatibilidad con las secuencias incluidas en la oferta.
B67 | Presentará técnicas de supresión de grasa. Indicar métodos y compatibilidad con las secuencias incluidas.
B68 | Técnicas de reducción de artefactos: compensación de flujo, compensación del movimiento y desplazamiento químico. Métodos para la eliminación de artefactos de movimientos respiratorios. Sistema vector ECG y pulso periférico. Sistema de detección de onda respiratoria. Sistema de corrección de artefactos metálicos en 3 planos simultáneamente.
B69 | Adquisición sincronizada con los movimientos respiratorios (gatting respiratorio para hacer estudios de tórax y abdomen), preferiblemente sistema de monitorización de procesos fisiológicos con corrección de la secuencia en curso, "eco-navigator".
Paquetes clínicos:
B70 | a) Estudios cerebral y columna: —Secuencias 3D FLAIR, Doble IR con resolución isotrópica —Secuencias de difusión EPI —Secuencias para estudios de tractografía (DTI) y neurografía. —Secuencias de perfusión cerebral —Secuencias para estudios de perfusión con y sin contraste
B71 | b) Estudios vasculares (Arterial y venosa): —Angiografía sin contraste: Secuencias 2D y 3D mediante T.O.F. (Time-of-Flight) y Contraste de Fase para la visualización de distintas anatomías. —Angiografía con contraste: Adquisición vascular 4D en tiempo real con sincronización del bolo de contraste y movimiento/avance automático de la mesa. —Análisis de flujo: Cuantificación de flujo vascular en 2D, 3D y 4D con secuencias de contraste de fase
B72 | c) Secuencias especiales para musculoesquelético: —Métodos de supresión grasa, especificar —Secuencias para cálculo T2 maping para cartílago —Secuencias 2D y paquetes para articulaciones, columna vertebral, etc. —Secuencias de alta resolución 2D y 3D isotrópicas. —Secuencias avanzadas de reducción de artefactos metálicos. —Secuencias de difusión. —Se requiere una secuencia con trayectoria de adquisición radial o equivalente, para todas las anatomías —Secuencias DIXON. —Secuencias de corrección/supresión de movimiento para todas las anatomías. —Supresión en plano y dirección de corte de artefactos de prótesis (osteosintesis) para todas las anatomías. —Especificar que secuencias esta disponible 3D. ESPECIFICAR.
B73 | d) Estudios sistema nervioso central y periferico: —Secuencias para análisis de la morfología. ESPECIFICAR. —Secuencias para estudios de neurografía. —Secuencias de localización y protocolos para cabeza, cuello y columna. —Secuencias de difusión con mapas ADC y valores de B calculados. —Secuencias de perfusión cerebral. —Secuencias EPI para el análisis de difusión. —Secuencias UTE o similares para estudios T1 3D estructurales de cráneo con muy bajo nivel de ruido, esta función debe ser aplicable a otras zonas anatómicas. —Secuencias con doble inversión-recuperación para la supresión selectiva simultánea, por ejemplo, de LCR y sustancia blanca. —Secuencias de columna completa en pasos múltiples con movimiento automático de la mesa y sistemas de concatenación de los estudios automáticos. —Scout para la alineación automática de los cortes mediante referencias anatómicas. —Secuencias de susceptibilidad magnética. —Secuencias DIXON.
B74 | e) Estudios de cuerpo completo: —Adquisición de imágenes de difusión en cuerpo. Indicar bobinas con las que es compatible. —Adquisición en un solo barrido. —Secuencias para cuerpo completo. —Secuencias 3D Turbo/Fast SE con resolución isotrópica para pelvis —Secuencias dinámicas en 3D —Secuencias SSh EPI y Turbo/Fast SE difusión en cuerpo —Secuencias DIXON 3D Eco de gradientes para la supresión grasa —Secuencias de cuantificación de la fracción grasa y T2* —Secuencias DIXON Turbo SE/Fast ES para la supresión grasa
B75 | f) Estudio abdomen/pelvis/próstata: —Secuencias de colangiografía, hígado, urografía y pelvis. —Programas de análisis dinámico con curvas de captación de contraste. —Secuencias de difusión. —Secuencias para perfusión T1 y postprocesado. —Secuencias 3D con potenciación T1 y T2. —Secuencias DIXON. —Secuencias 3D eco de gradiente balanceada en apnea y respiración libre. —Secuencias eco de gradiente multifase con alta resolución temporal.
B76 | g) Técnicas de aceleración: —Técnicas de adquisición en paralelo. —Técnicas de reconstrucción iterativas Deep Learning basadas en IA, eliminando ruido de la imagen, aumentando la RSR y la resolución, sin incrementar el tiempo de adquisición o disminuyendolo. —Métodos de aceleración basados en reconstrucción iterativa (COMPRESSED SENSING). Se indicarán las secuencias 2D/3D compatibles en las diferentes áreas clínicas.
1.3. Comunicaciones y postprocesamiento
B77 | Permitirá la presentación en pantalla de múltiples ventanas, así como la visualización simultánea de varios estudios.
B78 | Permitirá la selección de series individuales y/o imágenes.
B79 | Permitirá la selección y análisis de regiones de interés (ROI), pudiendo realizar la copia y el movimiento de la misma.
B81 | Se pondrá a disposición del Hospital un sistema de postprocesamiento avanzado cliente-servidor que permitirá el postprocesamiento y análisis con un mínimo de 4 licencias concurrentes de cada una de las siguientes aplicaciones. Además, el sistema deberá permitir que puedan trabajar 4 usuarios de manera simultánea con cada una de las mencionadas aplicaciones clínicas: —Visor multimodalidad —Difusión, perfusión Neuro, perfusión T1, permeabilidad —Sustracción, Volume Rendering, Endo 3D —Tractografía —Análisis avanzado de vasos —Flujo cuantitativo 2D/3D/4D —Análisis cuantitativo de cartílago —Herramientas de trabajo con volumenes: SR, MPR, etc. Especificar características. —Herramientas de trabajo para imágenes angiográficas: MIP, etc. Especificar características. —Herramientas de trabajo para estudios dinámicos. Especificar características. —Imagen cine. Especificar características. Especificar claramente que procesos de postprocesado pueden ser automáticamente programados en la consola de control para que los productos derivados estén disponibles en la estación de trabajo.
1.4. Inteligencia Artificial
B82 | Reconstrucción y Adquisición Asistida por Inteligencia Artificial : El equipo ofertado deberá incluir, de forma nativa e integrada, un motor de reconstrucción de imágenes basado en Inteligencia Artificial (IA) del tipo Deep Learning. Dicha tecnología deberá ofertarse para todas las secuencias de adquisición requeridas en este pliego para las cuales el licitador la tenga desarrollada y disponible comercialmente, abarcando todas las áreas clínicas solicitadas. Su función deberá ser la de mejorar la calidad de imagen y/o reducir significativamente los tiempos de adquisición. El licitador deberá adjuntar una lista detallada de las secuencias solicitadas que cuentan con esta funcionalidad.
B83 | Postprocesado Avanzado: El sistema de postprocesado avanzado cliente-servidor ofertado, con las licencias concurrentes solicitadas, deberá integrar herramientas y algoritmos avanzados en sus aplicaciones desarrollados por el licitante. Esta funcionalidad deberá estar orientada a la automatización, la mejora de la eficiencia en tareas de postprocesado y la optimización de los flujos de trabajo. El licitante deberá aportar un documento detallando qué aplicaciones clínicas de postprocesado de las solicitadas incorporan estas funcionalidades avanzadas (por ejemplo, mediante Inteligencia Artificial u otras tecnologías) y una descripción técnica de las mismas.
En ...................................., a ....... de ..........de 20….
PRESIDENCIA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN
ASEPEYO