## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
CP00148/2026 Contratación del suministro de medidor presión respiratoria portátil y sus fungibles para el Hospital de Sant Cugat de ASEPEYO, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 151.
Características Técnicas Lote Medidor presión respiratoria portátil para H. St Cugat
D. /Dña. ………......................................... con DNI nº.........................., en nombre (propio o de la empresa que representa)................................................., con CIF/NIF.............. y domicilio fiscal en................................, calle/plaza.................................................... Nº ........., enterado del anuncio publicado en PLACSP de fecha ......................... y de las condiciones, requisitos y obligaciones sobre protección y condiciones de trabajo que se exigen, comprometiéndose a su ejecución con estricta sujeción a los Pliegos de Cláusulas Administrativas y de Prescripciones Técnicas que han de regir la adjudicación y ejecución del mismo, en las siguientes condiciones:
A cumplimentar por el licitador
LOTE | Nº | ARTÍCULO | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | SI | No | Observaciones | Indicar dónde se halla la información: archivo y nº de página
1 | 1 | Medidor presión respiratoria portátil tipo RP Check® o similar | Medidor portátil diseñado para evaluar la fuerza de la musculatura respiratoria mediante mediciones de la presión bucal y nasal.
Debe medir los siguientes parámetros (en cmH₂O):
o Parámetros de presión bucal - MEP: Presión espiratoria máxima - MIP: Presión inspiratoria máxima
o Parámetro de presión nasal - SNIP: Presión inspiratoria nasal de inhalación
o Otros parámetros - PMAX: Presión pico máxima - MRPD: Velocidad máxima de desarrollo de presión - MRR: Velocidad máxima de relajación
Rango de medición de presión: +/- 300 cmH₂O
Precisión: Margen de exactitud del +/- 3%
Resolución: 1 cmH₂O
Con pantalla integrada (LCD o equivalente) que permita visualizar los resultados.
Debe disponer de conectividad a PC para la carga de pruebas y la generación de informes en formato PDF
El dispositivo deberá incluir, como mínimo: - Boquilla Bucal - Boquilla Nasal - Maletín de transporte - Cable USB para PC - Manual de usuario
| 2 | Válvula inspiratoria | Pieza en T para válvula inspiratoria con filtro bacteriano y boquilla con brida.
De uso para un solo paciente
Debe ser compatible con el medidor de presión respiratoria portátil ofertado.
| 3 | Válvula espiratoria | Pieza en T para válvula espiratoria con filtro bacteriano y boquilla con brida.
De uso para un solo paciente
Debe ser compatible con el medidor de presión respiratoria portátil ofertado.