## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Exp. CP00022/2025: Suministro de sondas vesicales, sondas uretrales y obturador incontinencia fecal para Hospitales y Centros Asistenciales de ASEPEYO
Características Técnicas Lote 1 Sondas de poliuretano para CCAA y HOSP
D. /Dña. ………......................................... con DNI nº.........................., en nombre (propio o de la empresa que representa)................................................., con CIF/NIF.............. y domicilio fiscal en................................, calle/plaza.................................................... Nº ........., enterado del anuncio publicado en el (PLACSP) de fecha ......................... y de las condiciones, requisitos y obligaciones sobre protección y condiciones de trabajo que se exigen para la Contratación del Suministro de sondas vesicales, sondas uretrales y obturador incontinencia fecal para Hospitales y Centros Asistenciales de ASEPEYO, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 151, comprometiéndose a su ejecución con estricta sujeción a los Pliegos de Cláusulas Administrativas y de Prescripciones Técnicas que han de regir la adjudicación y ejecución del mismo, en las siguientes condiciones:
A cumplimentar por el licitador
LOTE | Nº | ARTÍCULO | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | SI | No | Observaciones
1 | 1, 2 y 3 | Sonda prelubricada en solución salina punta Nelaton y punta Tiemann. Diversos calibres y longitudes | Sonda vesical intermitente especialmente indicada para personas con estenosis uretral.
Sonda lubricada de baja fricción, hidrofílica, lista para usar, inmersa en solución salina estéril.
Sonda de poliuretano, libre de PVC.
Fácil sujección gracias a las estrías del conector.
Lubricación a base de PVP, urea y cloruro sódico obteniendo una concentración similar a la del epitelio uretral, para reducir la fricción entre la uretra y la sonda.
Envase unitario estéril, fabricado por una capa externa y otra interna de un polímero y por una capa intermedia de aluminio. Debe contener un adhesivo para adherirlo a una superficie lisa e incorporar una anilla para poderla abrir con un solo dedo. Debe tener 3 maneras de apertura, una de ellas con técnica No Tocar. Debe disponer de flecha identificativa del calibre.
La sonda envasada debe estar inmersa en solución salina isotónica y una pequeña cantidad de PEG manteniendo la lubricación hidroactivada y lista para usar.
Debe disponer de ojos de forma radial y con bordes de 90º para que la mucosa no penetre en ellos y no se produzcan microtraumatismos en el epitelio uretral.
Debe poderse enrollar sobre sí misma, manteniendo su posición sin deformarse hasta 3 horas
Presentación libre de látex y de ftalatos.
Calibres aprox: - De Ch10 hasta Ch18, longitud de 40 cm, punta Nelaton. - De Ch10 hasta Ch16, longitud de 40 cm, punta Tiemann. - De Ch8 hasta Ch16, longitud de 20 cm, punta Nelaton.
| 4 | Sonda vesical lubricada hidrofilica de baja fricción con punta redonda y flexible de 40 cm. Todos los calibres | Sonda masculina, lubricada, hidrofílica de baja fricción, lista para usar, con punta redonda y flexible, indicada para cateterismo vesical intermitente en el hombre.
Debe incorporar lubricación de segunda generación ya activada que permita su envasado estéril en presencia de solución salina.
Lubricación a base de PVP, urea y cloruro sódico obteniendo una concentración similar a la del epitelio uretral, para reducir la fricción entre la uretra y la sonda.
La sonda envasada debe estar inmersa en solución salina isotónica y una pequeña cantidad de PEG manteniendo la lubricación hidroactivada y lista para usar.
Sonda de poliuretano, libre de PVC.
Punta redondeada y flexible, en forma de gota.
Envase unitario estéril, fabricado por una capa externa y otra interna de un polímero y por una capa intermedia de aluminio.
Debe tener 2 maneras de apertura; utilizando la etiqueta adhesiva para adherirlo a una superficie lisa y abrir tirando de la anilla o bien abriendo la parte superior del envase.
Presentación libre de látex, de PVC y de ftalatos.
Esterilizado por radiaciones beta.
Debe disponer de ojos de forma radial y con bordes de 90º , biselados, para que la mucosa no penetre en ellos y no se produzcan microtraumatismos en el epitelio uretral.
Componentes: - Conector de drenaje universal, utilizado para extraer la sonda del envase y para conectarla a una bolsa de orina u otro dispositivo colector. Dispone de código de colores para reconocer el calibre a simple vista. - Grip de inserción estéril, para controlar el sondaje en todo momento que facilite una inserción sin necesidad de tocar la punta o la sonda, proporcionando una sujeción segura de la sonda manteniendo intacta su lubricación, debe adherirse al conector mediante tres abultamientos en la parte superior y a una fila de cuadrados de agarre. Debe estar diseñado para presionarlo con tres dedos. Con una superficie rugosa que garantice que los dedos no resbalen. Sus bordes deben ser redondeados.
- Sonda suave.
- La punta debe ser redonda y flexible en forma de gota, multidireccional facilitando la inserción en el meato.
Debe ser fácil de insertar desde cualquier ángulo, ya que la punta siempre encontrará el centro de la uretra y debe estar diseñada para navegar fácilmente a través de las curvaturas y estrechamientos de la uretra masculina.
Calibres aprox. de Ch10 hasta Ch16, de 40 cm de longitud.
| 5 y 6 | Sonda vesical lubricada y compacta con bolsa incorporada con longitudes de 30 y 9 cm. Todos lo calibres | Sonda vesical discreta y compacta, telescópica, extensible, hidrofílica, lubricada, con bolsa incorporada, lista para usar.
Indicada para el sondaje vesical intermitente con técnica estéril
Sistema todo en uno.
La lubricación debe ser una suave capa hidrofílica a base de PVP, urea y cloruro sódico, de consistencia inalterable, que permita un deslizamiento fácil y suave a través de la uretra
La sonda debe ser de poliuretano, libre de PVC y de ftalatos.
Punta Nelaton.
La sonda envasada debe estar inmersa en solución salina isotónica y una pequeña cantidad de PEG manteniendo la lubricación hidroactivada y lista para usar.
La bolsa debe estar fabricada en Polietileno e incorporar dos puntos de velcro que mantenga la bolsa plegada dentro del envase, con capacidad de 750 ml. aprox.
La bolsa debe estar conectada a la sonda y disponer de un mecanismo anti-retorno que se active al presionar la válvula situada en la unión entre el conector y la bolsa.
Debe tener un envase unitario estéril, biodegradable y fabricado en polipropileno.
Presentación libre de látex, de PVC y de ftalatos.
Esterilizado por radiaciones beta.
Los ojos de drenaje deben tener forma radial y con bordes de 90º para que la mucosa no penetre en ellos y no se produzcan microtraumatismos en el epitelio uretral.
Calibres aprox.: - De Ch12/18, longitud de 30 cm. - De Ch10 hasta Ch14, longitud de 9 cm..
| 7 | Sonda vesical lubricada compacta de 30 cm. Todos los calibres | Sonda vesical de poliuretano (PU) indicada para el sondaje vesical intermitente en el hombre con técnica estéril
Sonda telescópica dividida en una parte flexible y una parte más rígida con diámetro más grande.
Debe estar lubricada en su totalidad por una suave capa hidrofílica a base de PVP, urea y cloruro sódico, de consistencia inalterable, permitiendo que se deslice fácilmente a través de la uretra.
Inmersa en solución salina por lo que está lista para usar.
Punta Nelaton.
La sonda envasada debe estar inmersa en solución salina isotónica y una pequeña cantidad de PVP manteniendo la lubricación hidroactivada y lista para usar.
Envase unitario estéril, biodegradable y fabricado en polipropileno.
Presentación libre de látex y de ftalatos.
Esterilizado por radiaciones beta.
Sonda extensible, con longitud del envase primario de 19 cm y longitud de la sonda 30 cm
Debe disponer de dos canales: parte proximal flexible de Ch12 y parte distal más rígida de Ch18
Debe disponer de cono universal de conexión a cualquier bolsa de orina.
Los ojos de drenaje deben ser de forma radial y con bordes de 90º para que la mucosa no penetre en ellos y no se produzcan microtraumatismos en el epitelio uretral.
| 8 | Sonda vesical lubricada compacta de 7 cm. Todos los calibres | Sonda vesical de poliuretano (PU) indicada para el sondaje vesical intermitente mediante técnica estéril.
Lubricada en su totalidad por una suave capa hidrofílica a base de PVP, urea y cloruro sódico, de consistencia inalterable, permitiendo que se deslice fácilmente a través de la uretra.
Punta Nelaton.
La sonda envasada debe estar inmersa en solución salina isotónica y una pequeña cantidad de PVP manteniendo la lubricación hidroactivada y lista para usar.
Los ojos de drenaje deben ser de forma radial y con bordes de 90º para que la mucosa no penetre en ellos y no se produzcan microtraumatismos en el epitelio uretral.
Envase unitario estéril, fabricado en polipropileno y con etiquetado.
Esterilizado por radiaciones beta.
Presentación libre de PVC, látex y de ftalatos.
Longitud de 7 cm cerrada.
Calibres aprox de Ch10 hasta Ch14.